JK2518通讯模式操作

- 测试仪与PC机通过串行口进行通信，上传和下传数据时采用115200的波特率、无奇偶校验、8位数据位、1位停止位的通信格式。

- 测试仪设置：触发模式须改为通讯触发，其他设置正常

- 单次测试操作流程：

- 发送指令01 06 01 68 00 01 C8 2A，使地址360置1

- 触摸屏地址360变1，发送数据启动测量

- 采集板完成测量，地址360置2，触摸屏获取数据

- PC机可读取数据，

- A协议（以8个数据为例，和标配上位机联机为该协议）

- 此协议分析数据较为简单清晰，但需要读取数据的地址分散，需要多条指令分别去读

- 发送指令01 03 00 00 00 16 C4 04 ，可读取数据。其中蓝色的00 16代表读取地址的数据量，2个地址（4个字节）为一个通道的值。地址00,01为第0个通道，02,03为第1个通道

- 例如：

- 发送数据 01 03 00 02 00 10 E5 C6，为读取8个通道的值，从通道01到通道08

- 返回的数据：01 03 20 00 1E 84 80 00 01 85 DA 00 01 84 53 00 01 88 1A 00 01 86 C2 00 01 87 6B 00 01 84 E1 00 01 86 CB 4B D4

- 第一个深绿色底为1通道的值，其值为通道电阻值的倍数，与量程配合计算。

- 发送数据格式 01 03 XX XX YY YY CRC

- XX XX起始地址：所需的第一个通道号*2（此处使用16进制，算出后需要转化）

- 如：起始读取第一个通道为1通道，则为0x 00 02，

- 起始读取第一个通道为8通道，则为0x 00 10，

- YY YY读取地址的数据量：所需读取的通道总数*2（此处使用16进制，算出后需要转化）

- 如：读取通道总数为1个，则为0x 00 02

- 读取通道总数为8个，则为0x 00 10

- CRC:  https://www.asciim.cn/hex/crc.html

- 输入组成的数据 01 03 XX XX YY YY，即可生成CRC

- 2.发送数据 01 03 01 00 00 03 04 37，为读取12个通道的档位值，从通道00到通道11。其中蓝色的00 03代表读取地址的数据量，1个地址（2个字节）为4个通道的量程值。

- 返回的数据：01 03 06 1E 66 66 66 61 11 3D C8

- 发送数据格式：01 03 XX XX YY YY CRC

- XX XX起始地址：所需的第一个通道号/4，取其商，再加上256，因为一个地址有4个量程值，所以不一定能只读取其中几个值而不读取其他无用的值（此处使用16进制，算出后需要转化）

- 如：起始读取第一个通道为1通道，则为0x 01 00，

- 起始读取第一个通道为8通道，则为0x 01 02

- 地址00为0-3通道的量程值，高字节代表0通道和1通道量程组合,低字节代表2通道和3通道量程组合,依次第推，

- YY YY读取地址的数据量：所需读取的通道总数/4，取其商，再加上1，因为一个地址有4个量程值，所以不一定能只读取其中几个值而不读取其他无用的值（此处使用16进制，算出后需要转化）

- 如：读取通道总数为1个，则为0x 00 01

- 读取通道总数为8个，则为0x 00 03

- CRC:同上

- 第一个深绿色底为0通道的量程值，校准使用，淡绿色底为1-8通道（第一块板）的量程值，淡蓝色底为9-11通道的量程值。

0量程:温度 **.**（正）

10量程：温度 **.**（负）

1量程:20.000 mΩ, 共5位数字,    **.***

2量程:200.00 mΩ,共5位数字     **.**

3量程:2000.0 mΩ,共5位数字     ****.*

4量程:20.000Ω,共5位数字       ***.***

5量程:200.00Ω,共5位数字       ***.**

6量程:1000.00Ω,共6位数字      ****.**

7量程:100.000 KΩ,共6位数字    ***.***

8量程:1000.00KΩ,共6位数字    ****.**

9量程:***.* KΩ               **.*

11量程 *** KΩ                ***

14量程  ----

规律1,4,7量程3位小数（即数值/1000）;0,2,5,6,8,10量程2位小数（即数值/100）;3,9量程1位小数（即数值/10）;11量程0位小数（即数值/1）;1,2,3毫欧;4,5,6欧姆;7,8,9,10,11千欧,14量程超限

- 3.发送数据 01 03 01 21 00 05 D4 3F，为读取10个通道的档位值，从通道00到通道09。其中蓝色的00 05代表读取地址的数据量，1个地址（2个字节）为2个通道的量程值。

- 返回的数据：01 03 0A 01 00 01 01 01 01 01 01 02 01 08 F2

- 高字节0通道+低字节1通道,依次第推，第一个深绿色底为0通道的分选值，校准使用，淡绿色底为1-8通道（第一块板）的分选值，淡蓝色底为9通道的分选值。

数字含义:0,合格; 1,上超; 2, 下超

综上：如通道1数值为 00 1E 84 80（即10进制的2000000），量程值为E（即10进制的14，超限），分选值为01（上超）

通道2数值为 00 01 85 DA（即10进制的99802），量程值为6（即量程:1000.00Ω，小数点后两位，数值/100,得到结果电阻值为998.02Ω），分选值为01（上超）

B协议

此协议数据地址集中，读取方便，但分析数据较为复杂，两套协议均可使用，可根据自身要求进行选择

发送数据 01 03 03 EA 00 78 64 58，为读取60个通道的值，从通道01到通道60

- 返回的数据：01 03 F0 05 BB D0 A6 04 03 C8 A6 04 08 C0 A6 05 BB 78 A6 7F FF FF FF 7F FF FF FF 00 54 51 37 00 8A F9 37 00 08 29 28 00 18 71 28 00 02 69 28 00 00 79 28 00 03 21 28 00 01 09 28 00 01 79 28 00 03 21 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 3C

- 第一个绿色底为1通道的值。该值为16进制05 BB D0 A6

- 将其转化为十进制为96,194,726

- 将其转化为二进制为0101 1011 1011 1101 0000 1010 0110

- 其中正整数值=通道值/2048.即96194726/2048=46970

- （2000000代表无效）

- 其中档位值为红色标注的最后四位，二进制0110为十进制6，即为6档

- 其中除数系数为绿色标注的3位，二进制010为十进制2，所以测量值=正整数值/100(10^2),即46970/100=469.70

- 其中单位为黄色标注的3位，二进制00 1为十进制1，所以单位为Ω

- 0：mΩ

- 1：Ω

- 2：kΩ

- 3：MΩ

- 其中正负为蓝色标注的1位，0:+ 1:-

- ⑤发送指令01 06 01 68 00 00 09 EA，使地址360置0，结束此次流程

总结流程(PC端)：

- 发送指令01 06 01 68 00 01 C8 2A，使地址360置1

- 等待测量完成,读取数据

- 发送指令01 06 01 68 00 00 09 EA，使地址360置0，结束此次流程